Часть 2 извещения о 

проведении запроса котировок
Техническое задание

на закупку
«Дифрактометрической рентгеновской системы для измерений интегральных интенсивностей отражений монокристаллов» для химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (1 штука)
1.
Общие положения.
1.1 Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, если в техническом задании не указано иное. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.
1.2 Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

1.3 Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования, то есть с указанием обозначения, служащего для индивидуализации предлагаемого товара (товарного знака).
1.4 В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Договору.
2 Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Комплект представляет собой набор соединительных кабелей и разъемов для корректного присоединения источника бесперебойного питания к монокристальному рентгеновскому дифрактометру Stadi-Vari (STOE & Cie GmbH) имеющемуся у Заказчика. 
	№ п/п
	Наименование товара
	Коли-чество
	Наименование пара-метра указанного

товара
	Значение

	2.1
	Источник бесперебойного питания и монтажного комплекта к учебной экспериментальной установке «Дифрактометрическая рентгеновская система Stadi-Vari”, закупленной и смонтированной 21.12.2011.

в составе:
	1
	
	

	2.1.1
	
	
	Суммарная выходная мощность   
	Не менее 2x6000 Вт

	2.1.2
	Вход
	
	
	

	2.1.2.1
	
	
	Время автономной работы:  
	Не менее 10 мин

	2.1.2.2
	
	
	Минимальное напряжение (половинная нагрузка), В
	Не выше 160 В

	2.1.2.3
	
	
	Максимальное напряжение, В
	Не ниже 276 В

	2.1.2.4
	
	
	Частота
	Не ниже 40 Гц, не выше 70 Гц

	2.1.2.5
	
	
	Коэффициент мощности
	Не ниже 0.97

	2.1.3
	Выход
	
	
	

	2.1.3.1
	
	
	Коэффициент мощности
	Не менее 0.7

	2.1.3.2
	
	
	Напряжение, В
	220 

	2.1.3.3
	
	
	Форма выходного сигнала
	Синусоида

	2.1.3.4
	
	
	Частота, Гц
	50 Гц

	2.1.3.5
	
	
	Крест-фактор
	3

	2.1.3.6
	
	
	Скорость переключения
	Не более 0.5 мс

	2.1.3.7
	
	
	Перегрузка  до 150%
	Не менее 10 сек

	2.1.4
	Батарея
	
	
	

	2.1.4.1
	
	
	Тип
	Наличие

	2.1.4.2
	
	
	Напряжение постоянного тока, В
	240 В

	2.1.4.3
	
	
	Интерфейс
	Наличие 

	2.1.5
	Окружающая среда
	
	
	

	
	
	
	Рабочая температура
	От 0 до +40 ºС

	
	
	
	Влажность
	Не более 90% без конденсата

	
	
	
	Уровень шума на расстоянии 1 м
	Не более 55 дБ

	2.1.6
	Физические характеристики
	
	
	

	
	
	
	Вес 
	Не более 90 кг

	
	
	
	Габариты
	Не более двух блоков по 132х440х680 мм3

	
	
	
	
	

	2.1.7
	Монтажный комплект
	
	
	Наличие

	


3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.): Расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, не требуются.

4. Сертификация.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

4.1 Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

4.2 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.
В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная Поставщиком) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

5. Требования к упаковке товара. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.
6. Требования к гарантии:

6.1  При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок:     
Не требуется
6.2  При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок:              Не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки. 
7. Объем и порядок предоставления гарантии качества. В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами Поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение двух рабочих дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком.
8. Требования к обслуживанию товара. 
Не предъявляются.
9. Требования к расходам на эксплуатацию и обслуживание товара в гарантийный срок. 
Не предъявляются.
10. Список документации, передаваемой вместе с товаром. Инструкции пользования на русском или английском языках.
11. Требования к сборке, монтажу и наладке оборудования. Сборка, монтаж и наладка оборудования производятся на территории Заказчика, в течение 2 (двух) недель с момента поставки товара и подписания акта сдачи-приемки. 
12. Обучение персонала, осуществляющего использование и обслуживание поставляемого товара на рабочем месте: 
Обучение 3 человек, на территории заказчика.
13. Поставка товаров по данной закупке является целой и неделимой.
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